第九届全国高等学校

物理实验教学仪器评奖推荐书

自制实验仪器名称：基于ThickGEM新技术的卢瑟福散射实验装置

实验教学中心名称：     物理实验教学中心

所   在   院  系： 中国科学技术大学 物理学院

自制实验仪器负责人：   叶竞波 张宪锋  谢 宁

联系电话（手机）：    13955199702

（办公室）：    0551-63601850

邮            箱：

中国高校实验物理教学研究会

2016年1月

作品简介：（字数限2000字以内）

自制实验教学仪器的性能指标、台套数、作用、功能、特色优势、应用、推广等情况的简要介绍 作用和功能简介： 卢瑟福散射实验是近代物理的开启性实验之一，也是为数不多的能让学生定量测量的近代物理教学实验。 自研制的《基于ThickGEM新技术的卢瑟福散射实验装置》可以为学生提供从基础实验到研究型实验平台。通过研究卢瑟福散射中最突出和最重要的特征：α粒子散射计数率与散射角的关系，加深学生对卢瑟福散射理论和原子的核式结构的理解，学习应用散射实验研究物质结构的方法，并对粒子探测器、粒子探测技术、数据获取与处理等方面有个较整体的了解。由于该实验装制使用的α源的剂量和普通烟雾报警器中的一样小，因而不受放射源管制的问题。并有现场显示α粒子散射轨迹的优势，该装置可作为原子物理课堂演示实验和科技馆的科普教育实验。 2. 主要性能指标： 1) 可在270度范围内同时探测α粒子在金箔上的散射角,测量角分辨小于2度。 2) 计算机在线控制的数据获取，使用发光二极管（LED）再现α粒子散射的角度。 3）普通烟雾感应器（火灾报警器）内用的镅-241(241Am) α源，剂量在3uCi以下。 3.特色与优势： 目前，高校中使用的卢瑟福散射实验教学装置，用金硅面垒半导体探测器来测量散射的α粒子的位置。为了保证足够小的测量立体角和一定的测量精度，探测器放置在距金箔较远的地方。因为源主要的α粒子能量为 5.486MeV, 在空气中行程大约为3.5cm。这增加了测量的复杂性，必须要用散射真空室，室中有α放射源、散射样品台、探测器、步进电机及转动机构等，置于真空室内的探测器的位置必须由步进电机来控制。真空设备也增加了实验噪声和整体设备成本。同时，在一定立体角内对α粒子进行探测效率很低，绝大部分散射的α粒子不能被探测到。 利用我们前沿物理的科研优势，自研制的《基于ThickGEM新技术的卢瑟福散射实验装置》的特色与优势为： 1）使用最近几年国际上在粒子物理实验中发展起来的Thick Gaseous Electron Multipliers(ThickGEM) 新技术，并采用核物理实验中的延迟线读出技术，加上现代电子学的低噪声放大电子技术，可在270度范围内同时探测α粒子在金箔上的散射角,角分辩率小于2度。 2）使用的α放射源的剂量和普通烟雾报警器中的一样小，克服了使用放射源的管制问题。整个放射源和探测器密闭，但学生可以看到其内部结构，接触到最前沿的探测技术。 3）使用延迟线读出确定散射α粒子在探测器上的位置从而计算其散射角。ThickGEM对α粒子产生的电离电荷进行放大。延迟线读出技术把电子学读出通道从数百路降低到3路。探测器信号经过放大和甄别，由数字可编程逻辑芯片中的固件提取时间信息并计算出位置信息。该芯片中的显示电路对此位置信息做进一步的处理，然后在相应的发光二极管上显示，该时间信息和位置信息同时由USB接口传输至计算机。在计算机中的数据获取软件对数据做进一步处理，计算出更精确的位置信息，然后转换成α粒子在金箔上的散射角，并可与卢瑟福散射理论计算出的散射几率进行对比。 4）该实验无需真空和步进电机系统。实验工作在一个大气压下，具有270度同时探测的效率，探测角分辨率为2度以下。实验运行无噪声，探测效率比现有的实验大大提高。 可直观的LED“粒子击中”显示，给学生以直接的视觉效应，从而使该设备不仅可以用于学生实验中的定量测量，也可以用于理论课程时的讲台演示，还可以用于科技馆中对大众进行科普教育，激发民众对科学的兴趣、热爱和支持，也吸引更多的青少年投身到科技事业中来。 我们预期该实验装置能大幅度降低卢瑟福α粒子散射教学实验的成本，让更多的学校能开设此实验。 4. 应用与推广： 可用于高中和大学的普通物理实验和近代物理实验教学，也可用于课堂演示和科技馆的科普教育。

作 品 照 片（3-5张）

注： 作品照片 6月补上